PMA7500, PMA7500D 사용설명서

************************************************************************

Ⅰ.기본부품

1. 몸체

2. 전원 공급 어뎁터

3. 짐판

Ⅱ. 설치장소 (하기 장소를 피할 것)

1. 직사광선이 닫는 곳

2. 바람이 부는 곳

3. 불안전한 테이블

4. 진동이 있는 곳

Ⅲ. 설치법

1. 전원의 전압을 확인한다.

(어뎁터의 전원을 110CV/220V 중 선택)

2. 수평을 맞춘다. (다리를 조정해 물방울이 중앙에 오게 한다.)

3. 짐판을 올려 놓는다.

4. 전원을 연결한다.(최초 30분간 예열한다.)

Ⅳ. 작동법

1. 전원을 넣는다.

이때 자동으로 작동점검을 한 뒤 0.0g이 표시된다.

(PMA7500D 경우 0.00g표시)

0.0g이 표시되지 않을 경우 Ⅱ,Ⅲ을 다시 점검한다.

2. →O/T← 키를 이용하여 영점 교정을 한다.

(0.0/0.00g이 표시되도록 한다.)

3. 시료를 짐판에 놓고 측정한다.

(이때 g자가 표시되어야만 참값임)

Ⅴ. 메뉴호출

1. 천평의 전원을 일단 끊고, 다시 전원을 넣는다.

2. 세그먼트가 표시되는 동안 짧게 →O/T← Key를 누른다.

3. 디스플레이에 ‘1’이 표시 된다.

4. 바라는 숫자가 표시 될 때 까지 →O/T← Key를 누른다.

5   Key를  누르면 두 번째의 숫자로 옮겨진다.

6. 4,5를 반복하여 원하는 숫자를 나타낸다.

7. 약2초 동안    Key를 누르면 ‘◦’가 나타난다.

8. 마지막으로 →O/T← Key를 2초 이상 누르면 코드설정이

저장되고 다시 자동적으로 디스플레이 된다.

ⅵ. 보정방법

1. 저울의 전원을 켠다.( 물방울을 중앙에 맞춘다.)

2. 팬 위에 아무것도 올려놓지 않은 상태에서 Tare 키를 한번 누른다.

3. O점이 맞추어지면, Tare 키를 3초 동안 누르고 있는다.

4. 화면에 나타난 무게 값의 분동을 올려놓는다.

5. 자동적으로 보정이 끝나고, 분동을 제거하면 무게를 측정할 수 있는 상태가 된다. (초기화면으로 돌아온다.)